Załącznik nr 8 do SIWZ

WYMAGANIA APARATÓW I SPRZĘTU

| lP.; PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA GŁÓWNEGO; - Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać. 1; Analizator automatyczny min. 26 parametrowy, rok produkcji 2015 dopuszcza się refurbish.. 2; Automatyczny, zintegrowany podajnik próbek na min. 100 próbek.. 3; Wydajność min. 80 ozn/godzinę.. 4; Objętość próbki badanej maks.55 µl w systemie pracy z podajnikiem.. 5; Ilość odczynników roboczych kloniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 5.. 6; Odczynniki robocze nie zawierające cyjanków i innych substancji niebezpiecznych.. 7; Archiwizacja wyników min. 10 000 wraz z grafiką.. 8; Obowiązujące i wymagane certyfikaty jakości analizatora, aksesoriów i odczynników.. 9; Instrukcja obsługi w języku polskim.. 10; Aparat daje możliwość łatwego wyboru trybu pracy CBC lub CBC + Diff.. 11; Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu liniowości pomiaru.. 12; Opcja ponownego automatycznego wykonania przez analizator oznaczeń wyników patologicznych – reflex test.. 13; Możliwość oznaczania niedojrzałych komórek oraz ich interpretacja na wyniku.. 14; Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną.. 15; Zabezpieczenie w UPS, klawiaturę, mysz, drukarkę laserową, komputer, monitor, klimatyzator.. 16; Serwis autoryzowany dostępny przez całą dobę. Czas reakcji serwisu 24 godziny-w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. Koszt napraw aparatu i przeglądów gwarancyjnych (wraz z częściami wymiennymi) pokrywa wykonawca.. 17; Znak CE na odczynniki i aparat (dołączyć wraz z dostawą). Karty charakterystyki odczynników w formie papierowej z wyszczególnieniem postępowania ze zużytymi opakowaniami po odczynnikach – wraz z pierwszą dostawą.. 18; Czytnik kodów kreskowych czytający kody Code 128.. 19; Wykonawca zapewnia instalację analizatora, szkolenia personelu potwierdzone certyfikatem.. 20; Trzypoziomowa kontrola wewnątrzlabolatoryjna 5 DIFF metrykowana, dedykowana dla oferowanego analizatora, tego samego producenta, N-codzienna, L i H naprzemienna.. 21; Wszystkie odczynniki, krew kontrolna pochodzą od jednego producenta aparatu.. 22; Wykonawca kalkuluje cenę pojedynczego badania wraz z ilością kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych wraz z terminem ważności poszczególnych produktów.. 23; Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym – podłączenie analizatora do systemu na koszt wykonawcy.. 24; Kontrole wewnątrzlaboratoryjne.. Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego do analizatora. 1; Wieloparametrowy analizator hematologiczny z 2015r., wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe wyposażony w komputer, monitor, ups, klawiaturę, mysz, czytnik kodów kreskowych.. 2; Wydajność minimum 50 ozn./godz.. 3; Analizator minimum 27-parametrowy różnicujący leukocyty na 6 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty , limfocyty oraz LIC wyrażone w liczbach bezwzględnych i względnych.. 4; Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego( optyczny).. 5; Pomiar dużych niedojrzałych komórek granulocytarnych wyrażony w wartościach względnych i bezwzględnych raportowany na wyniku pacjenta. 6; Możliwość wyboru pracy oddzielnie w trybie CBC, DIFF .. 7; Objętość próbki w trybie CBC, DIFF nie większa niż 20μl krwi.. 8; Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 300x103/ μl, Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8x106/ μl, Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 24 g/dl, Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 2500x103/ μl. 9; Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW , RDW –SD oraz RDW -CV.. 10; Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie.. 11; Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych.. 12; Maksymalnie trzy odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC + Diff. 13; Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta.. 14; Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników badań wraz z grafiką.. 15; Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR.. 16; Komunikacja z systemem LIS dwukierunkowa, wpięcie do Computerland firmy Asseco na koszt Wykonawcy.. 17; Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości za pomocą czytnika USB. 18; System aspiracji próbki – próbka otwarta.. 19; Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc.. 20; Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator.. 21; Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do pracy 24 godz./dobę) w trybie pracy dziennej i dyżurowej.. 22; Program kontroli jakości z wykorzystaniem kontroli Bull XB - trzy lub dziewięcioparametrowej.. 23; Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny.. 24; Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6 subpopulacji WBC : Limfocyty, Monocyty, Eozynocyty, Bazocyty , Neutrofile oraz komórki niedojrzałe LIC.. 25; Wbudowany kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 12 cali.. 26; System operacyjny - podać. 27; Posiada znak zgodności CE – dołączyć wraz dostawą.. 28; Serwis autoryzowany dostępny przez całą dobę. Czas reakcji serwisu 24 godziny-w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. Koszt napraw aparatu i przeglądów gwarancyjnych (wraz z częściami wymiennymi) pokrywa wykonawca.Gwarancja na czas dzierżawy. 29; Jednakowe odczynniki oraz krew kontrolna dla obydwu analizatorów (dopuszcza się 1 odczynnik różniący). Kontrola N-codziennie, L i H naprzemiennie.. 30; Kontrole wewnątrzlaboratoryjne.. 31; Kontrole zewnątrzlabolatoryjną pokryje Wykonawca.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                   ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy