Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 – respiratory

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min. 2020r.………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia w warunkach intensywnej terapii | TAK |  |
|  | Rok produkcji respiratora min. 2020r. | TAK |  |
|  | Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 200 do 600 kPa | TAK |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o ciśnieniu min. 200 do 600 kPa | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie Helioxem min. 200 do 600 kPa | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci AC 100- 240 VAC 50/60 Hz ±10% oraz awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego w odległości do 3m. | TAK |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania na półce lub kolumnie. Wysokość respiratora bez podstawy do 50 cm | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania jednym z gazów | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechów | TAK |  |
|  | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | TAK |  |
|  | Synchronizowana SIMV | TAK |  |
|  | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | TAK |  |
|  | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | TAK |  |
|  | Automatyczny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: w oparciu o ustawione docelowe wartości etCO2 i SpO2 oraz mierzone dane fizjologiczne pacjenta (etCO2, SpO2, mechanika płuc, aktywność) | TAK |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | TAK |  |
|  | Adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | TAK |  |
|  | Wspomaganie oddechu objętością VS | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechów przepływowe | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | TAK |  |
|  | Wyzwalanie wdechu i wydechu na podstawie analizy krzywej przepływu | TAK |  |
|  | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) | TAK |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 5-120 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do 12 cmH2O | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływem minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min | TAK |  |
|  | Kontrolowane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 80cmH2O | TAK |  |
|  | Wspomagane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 0 do 80cm H2O | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP;DuoPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/ zakres min. 0,1-30 sekund | TAK |  |
|  | Przedłużenie fazy wdechu min. 0-8 sekund | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Kolorowy, pojedyncza matryca, dotykowy monitor o przekątnej min. 15”. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej pacjenta, podatności i oporów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu | TAK |  |
|  | Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, PEEP/CPAP, w przełyku, ciśnienie napędowe ( driving pressure) | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | % oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu / wydechu | TAK |  |
|  | Stężenie O2 | TAK |  |
|  | Podatność i oporność statyczna | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu i wdechu | TAK |  |
|  | Opory wydechowe i wdechowe | TAK |  |
|  | PO.1 ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Wysiłek pacjenta PTP | TAK |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | TAK |  |
|  | Wskaźnik dyszenia | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  |
|  | 3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, przepływ w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów | TAK |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa | TAK |  |
|  | Regulowany poziom głośności alarmów | TAK |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Niskiego/ Wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej | TAK |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Stężenia O2 | TAK |  |
|  | % przecieku | TAK |  |
|  | Czujnika przepływu | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu monitora | TAK |  |
|  | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie 2 kpl. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
|  | Pomiar i regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej sterowane z ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia przezpłucnego | TAK |  |
|  | Automatyczny manewr kreślenia pętli P/V w fazie wdechu/wydechu i wyznaczanie dolnego i górnego pkt. przegięcia krzywej | TAK |  |
|  | Automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych. | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Układ oddechowy jednorazowy kompletny 20 szt. | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 113. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 114. | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 115. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 116. | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 117. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 118. | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 – bronchofiberoskop

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min. 2020r. ………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm | TAK |  |
| 3 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
| 4 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
| 5 | Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 6 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
| 7 | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
| 8 | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
| 9 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
| 10 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 11 | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK |  |
| 12 | Długość robocza min. 600mm | TAK |  |
| 13 | Zagięcia końcówki dystalnej min 210/130 stopni (góra/dół) | TAK |  |
| 14 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
| 15 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 16 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
| 18 | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | TAK |  |
| 19 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
| 20 | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | TAK |  |
| 21 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  |
| 22 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | TAK |  |
| 23 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 24 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5- podać) | TAK - podać |  |
| 25 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | TAK |  |
| 26 | Długość całkowita min 875 mm | TAK |  |
| 27 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |
| 28 | Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC | TAK |  |
| 29 | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm | TAK |  |
| 30 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze na nadtlenek wodoru, w posiadanym urządzeniu Steris V-PRO maX. | TAK |  |
| 31 | Pełna współpraca z oferowanym systemem archiwizacji danych | TAK |  |
| 32 | Kontener do wstępnej dezynfekcji endoskopu z wężykiem spustowym, pokrywą oraz uchwytami do transportu zamykanymi na zatrzask – 2 sztuki | TAK |  |
| 33 | Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  |
| 34 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  |
| 35 | Jednorazowy odłączany zawór ssący | TAK |  |
| 36 | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |
| PROCESOR WIZYJNY HDTV WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI - 1 szt |
| 37 | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080 | TAK |  |
| 38 | Wyjścia typu: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (jeden umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | TAK |  |
| 39 | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C | TAK |  |
| 40 | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne | TAK |  |
| 41 | Informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - licznik sekwencji filmowych dla badania - komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | TAK |  |
| 42 | Funkcja ZOOM - 2x | TAK |  |
| 43 | Menu ustawień procesora w języku polskim | TAK |  |
| 44 | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | TAK |  |
| 45 | Funkcja wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | TAK |  |
| 46 | Funkcja wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
| 47 | Obrazowanie w różnych pasmach światła | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o wycięcie 6 zakresów pasma światła (co najmniej pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | TAK |  |
| 49 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min. 3 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
| 50 | 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora z funkcją zapisania dowolnej funkcji procesora (rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) | TAK |  |
| 51 | Pompa insuflacyjna z min. pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |
| 52 | Przepływ pompy insuflacyjnej 7,2 l/min | TAK |  |
| 53 | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności 250 ml. | TAK |  |
| 54 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED 3W | TAK |  |
| 55 | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) | TAK |  |
| 56 | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | TAK |  |
| 57 | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z regulacją długości czasu przewijania. | TAK |  |
| 58 | Programowalny czas funkcji wyboru najlepszej stop klatki w 3 zakresach: - 0,25 sek - 0,5 sek - 1,0 sek | TAK |  |
| 59 | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | TAK |  |
| 60 | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | TAK |  |
| 61 | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora | TAK |  |
| 62 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
| 63 | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 64 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
| 65 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 1 klawisz dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 66 | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem | TAK |  |
| 67 | Sterowanie bezprzewodowe przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji (opcja rozbodowy) | TAK |  |
| 68 | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | TAK |  |
| 69 | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | TAK |  |
| 70 | Temperatura barwy 5000K- 6000 K | TAK |  |
| 71 | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | TAK |  |
| 72 | Wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym | TAK |  |
| 73 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 74 | Ręczna regulacja oświetlania w min. 10 stopniach | TAK |  |
| 75 | Ręczna regulacja barwy czerwonej w min. 10 stopniach | TAK |  |
| 76 | Ręczna regulacja barwy niebeskiej w min. 10 stopniach | TAK |  |
| 77 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
| 78 | Zapisanie do 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | TAK |  |
| 79 | Konstrukcja pozwalająca podłączyć fiberoskop optyczny przez podłączany do konektora moduł wizyjny – uzyskanie obrazu na monitorze wizyjnym | TAK |  |
| 80 | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | TAK |  |
| 81 | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu na konektorze | TAK |  |
| 82 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | TAK |  |
| 83 | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 10-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | TAK |  |
| 84 | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 2 szt Olejek lniany do optyki aparatu – 2 szt Zawór ssący wielorazowy – 4 szt Zawór woda powietrze wielorazowy – 4 szt Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 4 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 4 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 20szt Szczotka czyszcząca kanał roboczy – 20 szt Szczotka czyszcząca złącze ssaka i kanału ssącego wielorazowa – 2 szt Szczotka czyszcząca gniazdo zaworu i zawór ssący wielorazowa –2 szt Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 2 kpl Pojemnik do transportu oraz sterylizacji endoskopów kompatybilny z posiadanym sterylizatorem na nadtlenek wodoru V-PRO maX – 1 szt. lub dwa oddzielne pojemniki po 1 szt. do sterylizacji i transportu. Ręczny medyczny tester szczelności – 2 szt | TAK |  |
| Monitor medyczny HD- 1 szt |
| 85 | Przekątna min 24 cale z matrycą LED lub LCD | TAK |  |
| 86 | Kąt widzenia 178 stopni | TAK |  |
| 87 | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | TAK |  |
| 88 | Co najmniej 300 cd/m2 | TAK |  |
| 89 | Kontrast co najmniej 1000:1 | TAK |  |
| 90 | Panel sterujący | TAK |  |
| 91 | Matryca w standardzie co najmniej 16,7 mln kolorów | TAK |  |
| 92 | Standard Vesa do zawieszenia na oferowanym wózku medycznym | TAK |  |
| Wózek medyczny - 1 szt |
| 93 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 94 | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | TAK |  |
| 95 | Kompatybilny z oferowanym zestawem do wideo endoskopii | TAK |  |
| 96 | Centralna listwa zasilająca | TAK |  |
| 97 | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | TAK |  |
| 98 | Teleskopowy wieszak na endoskopy | TAK |  |
| 99 | Klawiatura sterująca funkcjami procesora | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 100 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 101 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 102 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 103 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 104 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 105 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3 poz. 1 – dekontaminator powietrza

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min.2020r. ………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta | TAK |  |
| 2 | Metoda dekontaminacji: Połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego | TAK |  |
| 3 | Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza min. 99,99% | TAK |  |
| 4 | Klasa czystości mikrobiologicznej: Min. M10 od 11ACH – (urządzenie przy 11 wymianach powietrza na godzinę powinno utrzymać poziom czystości mikrobiologicznej na poziomie max. 10 jednostek tworzących kolonie) | TAK |  |
| 5 | Wymagana kinetyka dekontaminacji Min. CP10 przy 15ACH – (urządzenie przy 15 wymianach powietrza na godzinę, po 10 minutach pracy powinno być usuwane 90% cząstek wielkości 0,5µm). | TAK |  |
| 6 | Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza 400-600-800-1000-1200m3/h | TAK |  |
| 7 | Max. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głębokość) 151 x 75 x 52cm | TAK |  |
| 8 | Waga max. do 125kg | TAK |  |
| 9 | Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia Min. 3 poziomy | TAK |  |
| 10 | Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | TAK |  |
| 11 | Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | TAK |  |
| 12 | Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | TAK |  |
| 13 | Poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m, do 41dBA | TAK |  |
| 14 | Zasilanie elektryczne 240 V, 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 15 | Maksymalny pobór mocy, 250W | TAK |  |
| 16 | Obudowa odporna na uszkodzenia, łatwa do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 17 | Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają pacjenci | TAK |  |
| 18 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 19 | możliwość stosowania przez 24 godziny i takie usytuowanie elementów nawiewnych i wywiewnych, aby uniknąć zjawiska tzw. martwych stref i krótkiego spięcia strumieni powietrza nawiewanego z wywiewanym. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 22 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 23 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 24 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 25 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3 poz. 2 –dekontaminator – urządzenie do zamgławiania pomieszczeń

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min. 2020r ………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru kubatury pomieszczenia do 2000m3 | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru zużycia środka w zakresie 1-7ml/m3 | TAK |  |
| 8 | Waga max. 40 kg. | TAK |  |
| 9 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 10 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru + kationach srebra | TAK |  |
| 11 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia | TAK |  |
| 12 | Kontrola ilości środka | TAK |  |
| 13 | System odczytu wkładów/butelek RFID dla maksymalnego bezpieczeństwa (kontrola terminu ważności, ponownego użycia) | TAK |  |
| 14 | Możliwość opóźnienia czasu startu | TAK |  |
| 15 | Możliwość stworzenia i zapamiętania min. 10 programów | TAK |  |
| 16 | Możliwość konfiguracji parametrów zabezpieczona kodem/hasłem | TAK |  |
| 17 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | TAK |  |
| 18 | Urządzenie z turbiną jonizującą, min. 2 dysze rozpraszające suchą mgłę | TAK |  |
| 19 | Wbudowany wentylator do optymalizacji dyfuzji środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w uchwyt ułatwiający przewożenie | TAK |  |
| 21 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |  |
| 22 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami. | TAK |  |
| 23 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja danych dezynfekcji z ostatnich 200 cykli | TAK |  |
| 25 | Możliwość zdalnego uruchomienia cyklu za pomocą pilota | TAK |  |
| 26 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, nazwy programu, parametrów | TAK |  |
| 27 | Max. wymiary 97 x 60x 52cm | TAK |  |
| 28 | Moc max. 2000W | TAK |  |
| 29 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 22 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 23 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 24 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 25 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy