Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie

PAKIET 3 poz. 1 – dekontaminator powietrza

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min.2020r. ………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta | TAK |  |
| 2 | Metoda dekontaminacji: Połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego | TAK |  |
| 3 | Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza min. 99,99% | TAK |  |
| 4 | Klasa czystości mikrobiologicznej: Min. M10 od 11ACH – (urządzenie przy 11 wymianach powietrza na godzinę powinno utrzymać poziom czystości mikrobiologicznej na poziomie max. 10 jednostek tworzących kolonie) | TAK |  |
| 5 | Wymagana kinetyka dekontaminacji Min. CP10 przy 15ACH – (urządzenie przy 15 wymianach powietrza na godzinę, po 10 minutach pracy powinno być usuwane 90% cząstek wielkości 0,5µm). | TAK |  |
| 6 | Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza 400-600-800-1000-1200m3/h | TAK |  |
| 7 | Max. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głębokość) 151 x 75 x 52cm | TAK |  |
| 8 | Waga max. do 125kg | TAK |  |
| 9 | Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia Min. 3 poziomy | TAK |  |
| 10 | Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | TAK |  |
| 11 | Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | TAK |  |
| 12 | Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | TAK |  |
| 13 | Poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m, do 41dBA | TAK |  |
| 14 | Zasilanie elektryczne 240 V, 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 15 | Maksymalny pobór mocy, 250W | TAK |  |
| 16 | Obudowa odporna na uszkodzenia, łatwa do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 17 | Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają pacjenci | TAK |  |
| 18 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 19 | możliwość stosowania przez 24 godziny i takie usytuowanie elementów nawiewnych i wywiewnych, aby uniknąć zjawiska tzw. martwych stref i krótkiego spięcia strumieni powietrza nawiewanego z wywiewanym. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 22 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 23 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia wad i usterek do 10 dni. | podać |  |
| 24 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 25 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie

PAKIET 3 poz. 2 –dekontaminator – urządzenie do zamgławiania pomieszczeń

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: …………………..……………………………………

Producent …………………………..

Rok produkcji min. 2020r ………………………

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru kubatury pomieszczenia do 2000m3 | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru zużycia środka w zakresie 1-7ml/m3 | TAK |  |
| 8 | Waga max. 40 kg. | TAK |  |
| 9 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 10 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru + kationach srebra | TAK |  |
| 11 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia | TAK |  |
| 12 | Kontrola ilości środka | TAK |  |
| 13 | System odczytu wkładów/butelek RFID dla maksymalnego bezpieczeństwa (kontrola terminu ważności, ponownego użycia) | TAK |  |
| 14 | Możliwość opóźnienia czasu startu | TAK |  |
| 15 | Możliwość stworzenia i zapamiętania min. 10 programów | TAK |  |
| 16 | Możliwość konfiguracji parametrów zabezpieczona kodem/hasłem | TAK |  |
| 17 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | TAK |  |
| 18 | Urządzenie z turbiną jonizującą, min. 2 dysze rozpraszające suchą mgłę | TAK |  |
| 19 | Wbudowany wentylator do optymalizacji dyfuzji środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w uchwyt ułatwiający przewożenie | TAK |  |
| 21 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |  |
| 22 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami. | TAK |  |
| 23 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja danych dezynfekcji z ostatnich 200 cykli | TAK |  |
| 25 | Możliwość zdalnego uruchomienia cyklu za pomocą pilota | TAK |  |
| 26 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, nazwy programu, parametrów | TAK |  |
| 27 | Max. wymiary 97 x 60x 52cm | TAK |  |
| 28 | Moc max. 2000W | TAK |  |
| 29 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 22 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 23 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia wad i usterek do 10 dni. | podać |  |
| 24 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 25 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy